| ICS | 11.040.20 |
| --- | --- |
| CCS | C 45 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

连续肾脏替代治疗装置临床使用安全管理与质量控制规范

Specifications for safety management and quality control of continuous renal replacement therapy equipment in clinical practice

（报批稿）

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术管理	2

4.1 通用要求	2

4.2 人员要求	2

5 临床使用安全管理	3

5.1 使用操作管理	3

5.2 状态标识管理	3

5.3 应急处置管理	3

6 质量检测	3

6.1 质量检测周期	3

6.2 质量检测内容	4

7 维护保养	4

7.1 清洁消毒	5

7.2 保养	5

8 档案管理	5

8.1 档案内容	5

8.2 档案来源	6

附录A（规范性） CRRT性能检测方法	7

附录B（资料性） CRRT性能检测记录	11

附录C（资料性） CRRT清洁、消毒、保养记录	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省人民医院提出。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省人民医院、南京医科大学、江苏省妇幼保健院、江苏省医疗设备器械管理质量控制中心。

本文件主要起草人：钱英、李开良、李建清、阮祥、李振界、袁海川、高程明、许贤荣、裴小华、戚丹、祝新意、羊月祺、崔志刚、耿向南、何伟、孙小磊。

连续肾脏替代治疗装置临床使用安全管理与质量控制规范

范围

本文件规定了医疗机构连续肾脏替代治疗装置（下文简称装置或CRRT）的技术管理、临床使用安全管理、质量检测以及维护保养。

本文件适用医疗机构临床使用连续肾脏替代治疗装置（CRRT）的安全管理和质量控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 9706.2  医用电气设备第2-16部分：血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的安全专用要求

GB/T 13074  血液净化术语

WS/T 654  医疗器械安全管理

YY 0645  连续性血液净化设备

JJF 1353  血液透析装置校准规范

JJF 1844  连续性血液净化装置校准规范

术语和定义

GB 9706.2、GB/T 13074、YY 0645、JJF 1353和JJF 1844界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

连续肾脏替代治疗装置 continuous renal replacement therapy  CRRT

通过体外循环血液净化方式连续、缓慢清除水及溶质的一种血液净化治疗技术，以替代肾脏功能的装置。

血液透析 hemodialysis HD

将血液引出体外，主要通过透析器半透膜的弥散作用，纠正患者血液中溶质失衡的方法。

血液滤过hemofiltration HF

通过滤过器，在跨膜压作用下，以对流方式滤出大量水分和溶质，同时补充置换液，以纠正患者的代谢紊乱。

脱水量 fluid removal

装置在给定时间内，总出液量（滤出液量）与总入液量（置换液量与透析液量之和）之间的差值。

脱水率 fluid removal rate

装置1小时的脱水量。

连续性静-静脉血液滤过continuous veno-venous hemofiltration CVVH

- 通过机器或病人自身的血压，使血液流经体外回路中的一个滤器，在滤过压的作用下滤出大量液体和溶质，即超滤液，同时补充电解质，以达到血液净化目的。

连续性静脉-静脉血液透析 continuous veno-venous hemodialysis CVVHD

在CVVH的基础上通过滤器膜两侧的压力差及浓度梯度达到清除水分和溶质的目的,从而可以清除过多的水分,保证足够热卡补液,又能清除一定的氮质,保持机体内环境的稳定。

技术管理

通用要求

医疗器械管理部门主要要求包括：

具有经培训合格的医疗器械管理人员；

负责装置维护、维修及性能检测等安全管理工作；

制定装置安全控制计划和管理制度；

制定装置质量控制技术操作规范；

制定装置应急预案和院内调配制度；

协调确保装置使用的配套设施、环境要求等符合制造厂家产品说明书要求或相关标准；

收集装置安全与质量控制信息、不良事件，向医疗机构安全管理组织提交评价报告并提出改进意见。

使用科室主要要求如下：

- 具有经培训合格的使用人员；

- 具有符合使用装置要求的场所及配套设施；

- 具有应急抢救患者的能力；

- 具有装置日常保养能力；

- 遵循医院感染控制规程，减少交叉感染风险。

人员要求

管理部门人员要求如下：

- 具有医疗器械相关专业背景；

- 应充分了解装置的用途、工作原理、性能特点及操作流程；

- 应掌握装置的维修、保养及性能检测方法和流程。

使用科室人员要求如下：

- 应具有基本执业医师或注册护士证书；

应充分了解装置的用途、使用场景和适用人群；

应掌握装置的工作原理、性能特点及常用参数的使用和设定；

应掌握装置基本维护与消毒处理流程；

能对装置进行使用前检查，使用中的工作状态进行判断并做出相应处理；

应了解装置对患者的潜在风险并做出正确处理。

临床使用安全管理

使用操作管理

应制定装置的使用操作管理制度，涵盖适用标准、操作规程等，保证可行性，并形成文件向相关部门及人员传达。

应建立装置使用操作交接班制度，对患者诊断、基本情况及其变化、注意事项等进行交接。

使用装置前，应根据本装置的使用规程做好装置的自检。

使用装置后，需在本装置的使用登记本填写治疗时间和记录。

状态标识管理

状态标识包括：

- “正常”状态标识；

- “临时故障”状态标识；

- “停用”状态标识。

状态标识应符合下列要求：

- “正常”状态标识包含“检测日期”、“有效日期”、“检测人”和“设备号”，卡底颜色应为绿色；

- “临时故障”状态标识包含“故障日期”、“粘帖人”和“设备号”，卡底颜色应为黄色；

- “停用”状态标识包含“停用日期”、“检测人”和“设备号”，卡底颜色应为红色。

状态标识尺寸规格、字体字号及效果图可参照WS/T 654。

应急处置管理

装置出现报警时，使用人员应立即判断报警原因，并有针对性地进行处理，消除相关报警。

在通过处理仍无法消除报警时，应停止使用，可根据需要启动应急方案和紧急调配备用装置。

装置出现故障且无法继续使用时，使用人员应将故障设备从诊疗区域撤离，并粘贴（或悬挂）“临时故障”状态标识，及时向医疗器械管理部门报修。

质量检测

质量检测周期

定期质量检测

根据装置自身风险等级或自身使用特点，由医疗器械管理部门定期主动对其进行质量检测，建议检测周期不超过12个月。由于各医疗单位在仪器的使用情况、环境条件、人员、仪器本身质量等诸多因素上有所不同，因此可根据实际情况自主决定检测周期或参照设备制造厂商的产品说明书决定检测周期。

不定期质量检测

当装置出现下列情况之一时应进行质量检测：

- 设备维修后；

- 使用科室或使用人员反映装置有部分参数不准确或功能不正常时。

质量检测内容

外观检查

CRRT外观检查应包含以下内容：

- 主机外观应整洁，无明显影响使用的机械损伤;

电源开关通断状态明显，显示屏或数码管显示正常，无明显影响读数的缺画面或字符现象;

按键或旋钮应正常使用。

性能检测

装置性能检测项目及对应技术要求参照JJF 1844连续性血液净化装置校准规范如表1所示。应按照附录A进行操作，检测记录的原始表格可参考附录B。

CRRT性能检测项目及要求

| 性能检测项目 | 技术要求 | 性能检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 血泵流量 | 最大允许误差：±10% | 见A.2.1 |
| 透析液泵流量 | 最大允许误差：±10% | 见A.2.2 |
| 置换液泵流量 | 最大允许误差：±10% | 见A.2.3 |
| 肝素泵流量 | 最大允许误差：±5% | 见A.2.4 |
| 温度 | 最大允许误差：±0.5℃ | 见A.2.5 |
| 静（动）脉压 | 最大允许误差：±1.3kPa(±10mmHg) 静（动）脉压监控报警值最大允许误差：±1.3kPa(±10mmHg) | 见A.2.6 |
| 跨膜压 | 最大允许误差：±2.7kPa(±20mmHg) 跨膜压监控报警值最大允许误差：±2.7kPa(±20mmHg) | 见A.2.8 |
| 称 | 最大允许误差：±5% | 见A.2.9 |
| 脱水率误差 | 最大允许误差：±50mL/h | 见A.2.10 |

功能检测

当装置发生功能性报警时，装置应发出声光报警，提醒相关人员。按照附录A所提供的方法进行检测，并将检测结果记录于附录B所提供的的表格中。主要功能检测包括：

- 气泡传感器报警检测；

- 漏血传感器报警检测；

- 动（静）脉压超限报警检测；

- 跨膜压超限报警检测。

电气安全检测

电气安全应按照GB 9706.2要求执行。

维护保养

清洁消毒

普通环境

使用科室应督促使用人员在使用完装置后对其表面进行全面清洁并记录，记录表格可参考附录C。。

如有脏污，宜使用制造商推荐的清洁剂将柔软纱布进行浸泡，拧干后进行擦拭清洁，擦试时不应使液体进入机器内部，具体可参考产品说明书。

使用科室应根据所在医疗机构消毒要求和产品说明书进行消毒并记录，记录表格可参考附录C。

高危感染环境

在高危感染环境下使用装置，应按医疗机构感染控制管理要求定期进行清洁、消毒。消毒前，需对设备进行全面的清洁，以确保消毒效果。

装置用于传染病患者，如新冠病毒感染者等时，在使用后应立即进行清洁和消毒。连续多日使用，应至少每日进行一次清洁、消毒。

保养

医疗器械管理部门应督促使用科室对装置进行日常保养。使用科室应根据医疗器械管理部门提供的清单进行日常保养并记录，记录表格可参考附录C。

档案管理

档案内容

装置的安全管理与质量控制档案宜包含下列内容：

- 合格证或出厂检验报告；

- 安装验收报告；

- 产品说明书、消毒规范和快捷操作指南；

- 使用记录；

- 清洁、消毒记录；

- 质量检测记录；

- 维修记录；

- 预防性维护和保养记录；

- 培训记录。

档案来源

装置的安全管理与质量控制档案宜从下列来源获得：

- 合格证或出厂检验报告在设备安装时由设备制造厂商提供；

- 安装验收报告由医疗机构医疗器械管理部门在设备验收合格后出具；

- 产品说明书、消毒规范和快捷操作指南由设备制造厂商随设备提供；

- 使用记录由设备使用人员使用设备时填写；

- 清洁、消毒记录由设备使用人员清洁、消毒设备时填写；

- 质量检测记录由医疗器械管理部门人员对设备进行质量检测后出具；

- 维修记录由医疗器械管理部门人员维修设备后填写；

- 预防性维护和保养记录由医疗器械管理部门人员或厂家工程师对设备进行预防性维护和保养后出具；

- 培训记录由培训人员填写，并由被培训人员签字确认。

（规范性）
CRRT性能检测方法

性能检测所需设备

具体包括：

a）	流量检测仪：流量范围（0～1000）mL/min，最大允许误差：±1.5%；

b）	温度检测仪：（20～60）℃，最大允许误差：±0.1℃；

c）	压力检测仪：（-70～80）kPa，最大允许误差：±0.27 kPa；

d）	量筒：（0～25）mL，最大允许误差±0.5mL；

e）	计时器：（0～24）h分辨力0.1s，日差≤0.5s/d；

f）	标准砝码：5kg、10kg，最大允许误差：±1.5g。

性能检测方法

血泵流量

按产品说明书要求安装血泵段管路，运转血泵至少30分钟，往体外循环管路中接入37℃的水，并连接流量检测仪，待流量稳定后，分别对50mL/min、100mL/min、200mL/min、300mL/min、400mL/min这5点进行测量。每个点测量3次，取3次平均值作为该点测量值，按如下公式计算，得出每点的误差值。

δ=Q-QQ×100%	(A.1)

式中：

δ: 血泵流量设定值误差，%；

Q: 血泵流量设定值，mL/min；

Q: 流量检测仪示值平均值，mL/min。

透析液泵流量

将装置设置在CVVHD模式，往体外循环管路中接入37℃的水。用流量检测仪分别对50mL/min、100mL/min、200mL/min、300mL/min、400mL/min这5点进行测量。每个点测量3次，取3次平均值作为该点测量值，按公式（2）计算，得出每点的误差值。

δ=Q-QQ×100%	(A.2)

式中：

δ: 透析液泵流量设定值误差，%；

Q: 透析液泵流量设定值，mL/min；

Q:流量检测仪示值平均值，mL/min。

置换液泵流量

将装置设置在CVVH 模式，往体外循环管路中接入37℃的水,将脱水率设置为0 mL/h（若无法设置为0，则设置为最小分辨率值），用流量检测仪分别对150mL/h、450mL/h、750mL/h、1200mL/h这4点进行测量。每个点测量3次，取3次平均值作为该点测量值，按公式（3）计算，得出每点的误差值。

δ=Q-QQ×100%	(A.3)

式中：

δ: 血泵流量设定值误差，%；

Q: 血泵流量设定值，mL/h；

Q:流量检测仪示值平均值，mL/h。

肝素泵流量

将标准注射器注满生理盐水并安装至肝素泵处，注射器输液管一端放入量筒，分别对2mL/h、6mL/h、10mL/h这3点进行测量。每个点测量3次，取3次平均值作为该点测量值，按公式（4）计算，得出每点的误差值。

δ=Q-QQ×100%	(A.4)

式中：

δ: 血泵流量设定值误差，%；

Q: 血泵流量设定值，mL/h；

Q:流量检测仪示值平均值，mL/h。

温度测试

通过加热透析液和（或）置换液进行温度控制的装置

保持环境温度为 23℃～25℃，将透析液（或置换液）泵流量设为 2000mL/h,在透析液（或置换液）温度标称范围内分别选取最高、37 ℃ 、最低 3 个温度点，待温度稳定后，用温度检测仪测量透析器入口处的透析液（或体外循环管路连接处的置换液）温度值，每个点测量 3 次，取 3 次平均值作为该点测量值，按式（5）计算，最后取绝对值最大的误差值作为测量结果。

∆t=t-t 	(A.5)

式中：

∆t：透析液（或置换液）温度设定值误差，℃；

t：透析液（或置换液）温度设定值，℃；

t：温度检测仪示值平均值，℃。

直接对血液进行加热的设备

保持环境温度为 23℃～25℃，将血泵流量设为 200mL/min, 在标称范围内分别设置加热器的最高、37 ℃ 、最低 3个温度点，待温度稳定后，用温度检测仪测量与加热器接触部件的血液温度值，每个点测量 3 次，取 3 次平均值作为该点测量值，按式（6）计算，最后取绝对值最大的误差值作为测量结果。

∆t=t-t	(A.6)

式中：

∆t：血液温度设定值误差，℃；

t：血液温度设定值，℃；

t：温度检测仪示值平均值，℃。

动（静）脉压力

在装置诊断模式下，将压力检测仪使用三通连接至装置动（静）脉压力测量点以及50mL规格注射器，分别对-400mmHg、-200mmHg、0mmHg、300mmHg、600mmHg这5点进行测量。每个点测量3次，取3次平均值作为该点测量值，按公式（7）计算，得出每点的误差值。

∆P=P-P 	(A.7)

式中：

∆P: 动（静）脉压示值误差，mmHg；

P: 动（静）脉压示值，mmHg；

P:压力检测仪示值平均值，mmHg。

回输压力

在装置诊断模式下，将压力检测仪使用三通连接至装置动（静）脉压力测量点以及50mL规格注射器，分别对0mmHg、100mmHg、200mmHg、300mmHg、400mmHg这5点进行检测。每个点测量3次，取3次平均值作为该点测量值，按公式（8）计算，得出每点的误差值。

∆P=P-P	(A.8)

式中：

∆P: 动（静）脉压示值误差，mmHg；

P: 动（静）脉压示值，mmHg；

P:压力检测仪示值平均值，mmHg。

跨膜压

根据制造商提供的跨膜压计算公式，用压力检测仪分别测量跨膜压计算公式中所有压力量，并计算跨膜压值，再根据式（9）计算，最后取绝对值最大的误差值作为测量结果。

∆P=P-P	(A.9)

式中：

∆P: 跨膜压示值误差，mmHg；

P: 跨膜压示值，mmHg；

P: 压力检测仪示值平均值，mmHg。

透析液（废液、置换液）称

在诊断模式状态下，利用标准砝码分别对透析液（废液、置换液）称进行检测，可对0g、2500g、5000g这3点进行检测。每个点测量3次，取3次平均值作为该点测量值，按公式（10）计算，得出每点的误差值。

∆W=W-WW×100%	(A.10)

式中：

∆W: 透析液（废液、置换液）称示值误差，%；

W: 透析液（废液、置换液）称示值，g；

W: 标准砝码标称重量，kg。

脱水率

装置设置在 CVVH 模式，将血路的静动脉端浸入装有足量水的容器中，使血路充满水，将温度设置为 37℃，在其标称范围内分别选取最高和中间两个测量点，分别测量脱水时间 30min 的脱水量，按式（11）计算，取绝对值最大的误差值作为测量结果。

∆V=V-V	(A.11)

式中：

∆V:脱水率误差，mL/h；

V:脱水率设定值，mL/h；

V:脱水率测量值，mL/h。

功能检测方法

气泡传感器

在装置诊断模式下，人为在静脉回路中添加空气泡，观察装置气泡传感器状态是否改变，并记录。

漏血传感器

在装置诊断模式下，人为在废液回路中添加产品说明书中提及的漏血传感器检测液体，观察装置漏血传感器状态是否改变，并记录。

动（静）脉压超限报警

设置动（静）脉压报警阈值，在设备正常运转时人为改变动（静）脉压使其超过报警阈值，观察装置是否发出声光报警，并记录。

跨膜压超限报警

设置跨膜压报警阈值，在设备正常运转时人为改变跨膜压使其超过报警阈值，观察装置是否发出声光报警，并记录。

（资料性）
CRRT性能检测记录

连续肾脏替代治疗装置（CRRT）性能检测记录表

| 连续肾脏替代治疗装置（CRRT）性能检测记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测编号 |  |  | 使用科室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装置序列号 |  |  | 装置品牌型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装置购置日期 |  |  | 检测类型 | □验收 □维修后 □定期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用检测设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 | 不合格 | 不适用 | 外观状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备干净整洁、正确清晰的控制号、标签和警示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 日间显示亮度足够 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源线、电缆配件、过滤器、通风口清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 | 不合格 | 不适用 | 电气安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测试项目 | 实测值 |  |  |  |  |  | 参考值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  |  |  |  |  |  | ＜0.3Ω |  |  |  |  |
|  |  |  | 机壳漏电流 |  |  |  |  |  |  | ≤100μA NC |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤500μA SFC |  |  |  |  |
|  |  |  | 患者漏电流 |  |  |  |  |  |  | ≤10μA NC CF |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤50μA SFC CF |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘测试 |  |  |  |  |  |  | ≥2MΩ |  |  |  |  |
| 合格 | 不合格 | 不适用 | 血泵流量检测（mL/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设定值 | 50 |  | 100 |  |  | 200 |  | 300 |  |  | 400 |
|  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 误差（±10%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 | 不合格 | 不适用 | 透析液泵流量检测（mL/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设定值 | 50 |  | 100 |  |  | 200 |  | 300 |  |  | 400 |
|  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 误差（±10%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 | 不合格 | 不适用 | 置换液泵流量检测（mL/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设定值 | 150 |  | 450 |  |  | 750 |  | 1200 |  |  |  |
|  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 误差（±10%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 | 不合格 | 不适用 | 肝素泵流量检测（mL/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设定值 | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 误差（±5%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 | 不合格 | 不适用 | 温度测试（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 误差（±10%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 | 不合格 | 不适用 | 动脉压力测试（mmHg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设定值 | -400 |  | -200 |  |  | 0 |  | 300 |  |  | 600 |
|  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 误差（±10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 | 不合格 | 不适用 | 静脉压力测试（mmHg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设定值 | -400 |  | -200 |  |  | 0 |  | 300 |  |  | 600 |
|  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 误差（±10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 | 不合格 | 不适用 | 回输压力测试（mmHg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设定值 | 0 |  | 100 |  |  | 200 |  | 300 |  |  | 400 |
|  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 误差（±20） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 | 不合格 | 不适用 | 跨膜压测试（mmHg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 误差（±20） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 | 不合格 | 不适用 | 透析液称测试（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设定值 | 0 |  |  | 2500 |  |  |  |  | 5000 |  |  |
|  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 误差（±5%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 | 不合格 | 不适用 | 废液称测试（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设定值 | 0 |  |  | 2500 |  |  |  |  | 5000 |  |  |
|  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 误差（±5%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 | 不合格 | 不适用 | 置换液称测试（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设定值 | 0 |  |  | 2500 |  |  |  |  | 5000 |  |  |
|  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 误差（±5%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 | 不合格 | 不适用 | 脱水率测试（mL/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 误差（±50） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 | 不合格 | 不适用 | 功能检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气泡传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 漏血传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动（静）脉压超限报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 跨膜压超限报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论： |  |  |  |  | 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
CRRT清洁、消毒、保养记录

连续肾脏替代治疗装置（CRRT）清洁、消毒、保养记录表

| 日期 | 清洁 | 消毒 | 保养内容 |  |  |  | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外观检查 | 开机状态 | 附件状态 | 设备时间 |  |
|  | □完成 □未完成 | □完成 □未完成 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □准确 □不准确 |  |
|  | □完成 □未完成 | □完成 □未完成 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □准确 □不准确 |  |
|  | □完成 □未完成 | □完成 □未完成 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □准确 □不准确 |  |
|  | □完成 □未完成 | □完成 □未完成 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □准确 □不准确 |  |
|  | □完成 □未完成 | □完成 □未完成 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □准确 □不准确 |  |
|  | □完成 □未完成 | □完成 □未完成 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □准确 □不准确 |  |